Specyfikacja sprzętu do zapytania cenowego ZmZ.2600.247.2019

Część I - Holter EKG wraz z oprogramowaniem – HolCARD 24W Alfa System A712 v.301.
      Część II - Holter do pomiaru ciśnienia – HolCARD CR07 Alfa System v.002.
      Cześć III - Kardiomonitor – 4 szt. - uMEC12 - monitor stacjonarno-przenośny; kolorowy, ekran dotykowy LCD 12,1" z podświetlaniem LED; 1200/120-godzinne trendy, alarmy, karta sieci Ethernet; wyjście sygnału VGA, 2 gniazda USB; parametry: EKG/Resp/ST/Arytmia/NIBP/SpO2/ 2xTemp; wyposażenie: przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek, komplet 5 końcówek EKG z klipsami, czujnik SpO2 na palec, przewód połączeniowy do czujników SpO2, mankiet średni (obwód ramienia 25-35 cm), rura połączeniowa do mankietu; akumulator Li-ion 2,5Ah; przewód zasilający; Statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora lub wieszak na ścianę; koszyk na akcesoria; instrukcja obsługi w języku polskim, pamięć do 48 h.
      Cześć IV - Defibrylator lifepak 20e.Defibrylator z możliwością kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca :
- Parametry
- Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa
- Defibrylacja ręczna i tryb AED
- Metronom z możliwością ustawień rytmu, częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci
- Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta
- Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym
- Zakres wyboru energii w J min. 150J-360J w trybie AED
- Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24
- Ładowania do energii 360 J
- Ekran monitora kolorowy
- Przekątna ekranu monitora minimum 5,7 cala
- Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- Możliwość wykonania kardiowersji
- Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem <7kg
- Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
- Wydruk zapisu na papierze o szerokości min. 50 mm
- Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V
- Możliwość EKG - przewody dla 3 odprowadzeń
- Zakres pomiaru tętna min. 20-300 ud/min.
- Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv
- Możliwość wykonania stymulacji w trybach "na żądanie" i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne
- Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min.
- Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 (mA)
- Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WiFi, umożliwiający transmisję danych medycznych